[의안 2018-01] 규격번호 : CRMS-411153290064(2018. 1. 12.)

3세대 전파감시시스템 기술규격

Ⅰ. 개  요

본 시스템은 전파의 효율적인 이용촉진과 혼신의 신속한 탐지 및 제거, GPS 전파교란, 주파수이용률조사, 불법주파수탐색, 전파품질측정, 방향탐지 등을 수행하여야 한다.

Ⅱ. 기능 및 구성

1. 기능

1.1. 9㎑~7.5㎓ 전파측정 및 감시 기능

1.2. 20㎒~7.5㎓ 전파방향탐지 기능

1.3. 주파수이용률조사, 전파잡음조사

1.4. GNSS 대역 위성항법 감시 기능

1.5. DB 관리 및 연계

1.6. 시스템 운용 및 제어 기능

2. 구성

2.1. 측정수신부 2대

2.2. 방향탐지수신부 1대(2채널 이상)

2.3. 복조수신기 1대

2.4. GNSS 수신기 1대

2.5. 신호분배기(측정, 방탐, GNSS)

2.6. 안테나(측정, 방탐, GNSS)

2.7. 제어장치(PC 1대, 모니터 2대)

2.8. 부대장비(장비 랙, 네트워크 장비, UPS, FMS)

2.9. 시스템 연계 및 분석

Ⅲ. 규  격( * : 필수규격)

1. H/W 성능

1.1. 측정수신부

1.1.1. 주파수 범위	: 9㎑~7.5㎓ 이상

1.1.2. 수신감도(DANL)*	: -155㏈m/㎐(typ.) 이하

1.1.3. 잡음지수*	: 15㏈(typ.) 이하 @>1㎒

1.1.4. 주파수 경년변화*	: ±1×10⁻⁷/year 이하

1.1.5. 주파수 분해능*	: 1㎐

1.1.6. 정재파비(VSWR)*	: 2.5(typ.) 이하

1.1.7. 측정속도*	: 15㎓/sec 이상 (@RBW 30㎑)

1.1.8. 음성 복조모드	: AM, FM, LSB, USB, CW, DMR 등

DMR(디지털무전기) : Digital Mobile Radio

1.1.9. 순시대역폭

1.1.9.1. 수신기 1                        : 2㎒ 이상 (@9㎑~30㎒)

1.1.9.2. 수신기 2                         : 50㎒ 이상 (@20㎒~7.5㎓)

1.1.10. IF 억압(IF rejection)	: 80㏈c(typ.) 이상

1.1.11. 영상 억압	: 80㏈c(typ.) 이상

1.1.12. 레벨 검출모드	: Fast, Peak, Avg, RMS 등

1.1.13. 파형 검출모드	: Sampling, Pos-peak, Neg-peak, RMS 등

1.2. 측정기 신호분배기

1.2.1. 주파수 범위	: 9㎑~7.5㎓ 이상

1.2.2. 정재파비(VSWR)*	: 2.5(typ.) 이하

1.2.3. 잡음지수*	: 15㏈(typ.) 이하

1.2.4. 입출력 분리도	: 40㏈ 이상

1.2.5. 저잡음 증폭기	: LNA 적용(이득 10㏈ 이상)

1.2.6. Band Rejection	: 20㏈ 이상 @FM, DMB

1.2.7. Mode	: Bypass, LNA, BRF

1.3. 측정안테나

1.3.1. 무지향성 안테나 1

1.3.1.1. 주파수 범위	: 9㎑~30㎒

1.3.1.2. 안테나 형식	: 무지향 능동 로드(모노폴)

1.3.1.3. 정재파비(VSWR)*	: 2.5(typ.) 이하

1.3.1.4. 임피던스	: 50Ω

1.3.2. 무지향성 안테나 2

1.3.2.1. 주파수 범위	: 20㎒~1㎓

1.3.2.2. 안테나 형식	: 무지향 다이폴

1.3.2.3. 정재파비(VSWR)*	: 2.5(typ.) 이하

1.3.2.4. 이득*	: -24㏈i~-2㏈i(typ.) 이상

1.3.2.5. 임피던스	: 50Ω

1.3.3. 무지향성 안테나 3

1.3.3.1. 주파수 범위	: 1㎓~7.5㎓

1.3.3.2. 안테나 형식	: 무지향 다이폴

1.3.3.3. 정재파비(VSWR)*	: 2.5(typ.) 이하

1.3.3.4. 이득*	: 0㏈i(typ.) 이상

1.3.3.5. 임피던스	: 50Ω

2. 방향탐지 수신부

2.1. 방향탐지 수신부

2.1.1. 주파수 범위	: 20㎒~7.5㎓ 이상

2.1.2. 수신감도(DANL)*	: -155㏈m/㎐(typ.) 이하

2.1.3. 잡음지수*	: 15㏈(typ.) 이하 @>20㎒

2.1.4. 주파수 경년변화*	: ±1×10⁻⁷/year 이하

2.1.5. 주파수 분해능*	: 1㎐

2.1.6. 정재파비(VSWR)*	: 2.5(typ.) 이하

2.1.7. 방탐스캔속도*	: 2㎓/sec 이상(@RBW 30㎑)

2.1.8. 방탐방식	: AOA, TDOA, Hybrid(AOA+TDOA)

2.1.9. 방탐정확도*	: 2°RMS(typ.) 이하(SNR 20㏈)

2.1.10. 방탐 알고리즘	: Correlative Interferometer, MUSIC

2.1.11. 음성 복조모드	: AM, FM, LSB, USB, CW, DMR 등

2.1.12. 순시대역폭	: 50㎒ 이상

2.1.13. IF 억압(IF rejection)	: 80㏈c(typ.) 이상

2.1.14. 영상 억압	:  80㏈c(typ.) 이상

2.1.15. 레벨 검출모드	: Fast, Peak, Avg, RMS 등

2.1.16. 파형 검출모드	: Sampling, Pos-peak, Neg-peak, RMS 등

2.1.17. 메모리 채널	: 10,000개 이상

2.2. 방탐기 신호분배기

2.2.1. 주파수 범위	: 20㎒~7.5㎓이상

2.2.2. 정재파비(VSWR)*	: 2.5(typ.) 이하

2.2.3. 잡음지수*	: 15㏈(typ.) 이하

2.2.4. 선택기 속도	: 100㎲ 이하

2.2.5. 입출력 분리도	: 40㏈ 이상

2.2.6. 저잡음 증폭기	: LNA 적용(이득 10㏈ 이상)

2.2.7. Band Rejection	: 20㏈ 이상 @FM, DMB

2.2.8. Mode	: Bypass, LNA, BRF

2.3. 방향탐지 안테나

2.3.1. 주파수 범위	: 20㎒~7.5㎓ 이상

2.3.2. 배열	: 4단 5배열 또는 3단 5배열

2.3.3. 안테나 이득*	: -3㏈i(typ.) 이상

2.3.4. 정재파비(VSWR)*	: 3.0(typ.) 이하

2.3.5. 편파	: Linear(Vertical)

3. GNSS 전파측정시스템

3.1. 주파수 범위	: 1164㎒~1300㎒, 1559㎒~1610㎒

3.2. 수신감도(DANL)*	: GPS L1대역 기준 -130㏈m/㎐이하

3.3. 주파수 경년변화*	: ±1×10⁻⁷/year 이하

3.4. 순시 대역폭	: 24㎒ 이상(감시대상 중심주파수 ±12㎒ 이상)

3.5. Dynamic Range	: 120㏈ 이상

3.6. 이득 조정	: AGC, MGC

3.7. 인터페이스	: LAN, USB 등

3.8. 안테나

3.8.1. 안테나 형식	: 평면(Flat) 안테나

3.8.2. 안테나 이득	: 3㏈i 이상(@Zenith(90°))

3.8.3. 증폭기 이득	: 29㏈ 이상

3.8.4. 정재파비(VSWR)*	: 2.0(typ.) 이하

3.9. 동시 감시채널 수	: 2채널 이상(L1, L2, GNSS대역 선택)

4. 복조수신기

4.1. 주파수 범위	: 9㎑~3㎓ 이상

4.2. 복조대역폭	: 300㎑ 이하

4.3. 수신감도(DANL)*

4.3.1. AM	: -100㏈m/㎐(typ.) 이하

4.3.2. FM	: -100㏈m/㎐(typ.) 이하

4.3.3. CW	: -100㏈m/㎐(typ.) 이하

4.3.4. DMR	: -100㏈m/㎐(typ.) 이하

4.4. 정재파비(VSWR)*	: 3.0(typ.) 이하

4.5. 복조채널	: 4채널 이상

4.6. 음성 복조모드	: AM, FM, SSB, CW, DMR 등

4.7. 인터페이스	: LAN, USB 등

5. 시스템 제어장치

5.1. CPU	: 3.6㎓ 이상

5.2. 메모리	: 8GB 이상

5.3. 비디오 카드	: 1GB 이상

5.4. SSD	: 1TB 이상

5.5. HDD	: 2TB 이상

5.6. OS	: MS Windows 10 이상

5.7. 모니터	: 27인치 이상 LED 컬러 모니터(UHD 지원) 2대

(측정 및 GNSS 모니터 각 1대 사용)