규격번호 : CRMS-41113794-0062(2015.12.23.)

「단파대 통합감시시스템」

Ⅰ. 개 요

「단파대 통합감시시스템」은 9㎑ ~ 30㎒대역에서 RF신호에 대한 스펙트럼 측정 및 측정자료 분석에 적합하여야 한다.

Ⅱ. 기 능

1. 국제 및 국내 단파감시업무 동시 수행 기능

2. 스펙트럼측정, 불법전파탐사, 이용량 조사, 전파잡음측정 등

3. 허가 DB 및 ITU의 HFBC, IFIC 연계

4. 측정결과 및 스펙트럼 표시 기능

5. 10,000개 이상의 메모리 채널 지원

6. 음성신호 실시간 복조(재생 및 저장)

Ⅲ. 규 격(＊ : 필수규격)

1. 단파수신기

1.1. 주파수 범위	: (9㎑ ~ 30㎒) 이상

1.2. 순시 대역폭	: 10㎒ 이상

1.3. 주파수 정확도	: 0.1ppm 이하

1.4. 주파수 분해능	: 1㎐ 이하

1.5. 수신 레벨 범위*	: (-137dBm ~ +10dBm) 이상

1.6. 최대 입력 레벨	: +15dBm 이하

1.7. 위상 잡음	: -130dBc/Hz@1kHz offset 이하

1.8. 정재파비*	: (2.5 : 1) 이하

1.9. 잡음지수*	: 15㏈ 이하

1.10. 감도*

1.10.1. AM(SINAD@≤-107dBm)	: 10dB 이상

1.10.2. FM(SINAD@≤-107dBm)	: 20dB 이상

1.10.3. LSB/USB(SINAD@≤-113dBm)	: 10dB 이상

1.10.4. CW(SINAD@≤-119dBm)	: 10dB 이상

1.11. 2차 혼변조 억압	: 50㏈m 이상(Nom.)

1.12. 3차 혼변조 억압	: 20㏈m 이상(Nom.)

1.13. 복조 모드	: AM, FM, CW, SSB(LSB, USB) 등

1.14. 신호 레벨 단위	: ㏈m, ㏈㎶ 등

1.15. 스캔 속도	: 1,500 channels/s 이상

1.16. 레벨 표시모드	: AVG, PEAK, FAST, RMS 등

1.17. 이득 제어	: AGC, MGC

1.18. 인터페이스

1.18.1. Control Interface	: Ethernet 10/100BaseT

1.18.2. Data Interface	: Ethernet 10/100BaseT, FPDP, 1Gbit/s

2. 제어장비

2.1. 운영체제	: 윈도우즈 7 이상

2.2. CPU	: Core i7, 4Core 이상

2.3. HDD	: 2TB, 7000RPM 이상

2.4. 메모리	: 4GB DDR3 이상

2.5. ODD	: CD-RW, DVD-RW 등

3. 운용 환경

3.1. 운용 전원	: 220VAC ±10%, 60㎐

3.2. 동작 온도 범위	: (0 ~ +50°C) 이상

3.3. 무게	: 9㎏ 이하(단파수신기)