[의안 2018-11] 규격번호 : CRMS-411153290074(2018. 2. 26.)

정지위성전파감시시스템 노후대체 기술규격

(전파측정장비)

Ⅰ. 개  요

국내·외 정지궤도 위성에서 발사되는 신호를 수신하여 ITU 규정 및 등록 제원의 준수여부 감시 등을 효율적으로 수행하기 위한 노후된 정지위성전파감시시스템의 신호분석기 등 일부 장비 대체

Ⅱ. 기능 및 구성

1. 주요 기능

1.1. 위성신호 품질 측정

1.2. 위성신호 반송파 측정

1.3. 위성신호 감시 및 신호 발생

1.4. 감시ㆍ측정 자료 DB 저장 및 관리

1.5. 정지위성 전파감시시스템 간 연계ㆍ연동 등

2. 사업범위

2.1. 위성전파 감시시스템 신호분석기 장비ㆍ분석툴 교체

2.2. 위성전파 감시시스템 신호발생기 장비 교체

2.3. 위성전파 감시시스템 백본스위치 교체

2.4. 위성전파 감시시스템 스위칭 허브 교체

2.5. 위성전파감시 제어장비 및 기존 SW와 연계 등

3. 시스템 장비별 구성목록 및 기능

장비 종류	수량	성 능
신호분석부 (수신ㆍ측정장비)	2식	o 본 장비는 위성의 ITU-R(국제전기통신연합) 규정을 준수하는지의 여부를 판단하기 위한 측정업무를 수행하는 장비로 반송파, 위성신호품질, 미지의 신호(Unknown Signal) 측정ㆍ분석이 가능한 장비로 안테나 별로 개별 운용함 o 주요 측정 항목으로는 1) 중심주파수, 대역폭, 반송파 세기, 등가등방성 복사전력(EIRP), 전력속밀도(PFD), 전파형식, 스퓨리어스 등 2) 디지털 신호분석 특히 미지의 신호에 대한 분석이 가능할 것 o 위성방송복조를 위한 변환된 주파수 출력이 가능하여야 한다.
신호발생기	1식	o 본 장비는 전송로 교정 및 점검에 활용하는 장비로써, 안테나부에 장착되어 운용함
백본스위치	1식	o 본 장비는 기존 위성전파감시시스템과 연계ㆍ연동을 위한 네트워크 백본스위치 장비임
스위칭허브	4식	o 본 장비는 기존 위성전파감시시스템과 연계ㆍ연동을 위한 네트워크 스위칭허브 장비임
제어기기	2대	o 신호분석기 등 측정장비 교체에 따른 기존 시스템과의 연계ㆍ연동을 위한 산업용 PC
분석툴	2대	o 신호분석기 등 장비 교체시 사용되는 측정장비분석툴로 기존 정지위성전파감시시스템 장비와 연계ㆍ연동 되어 RF 및 디지털 측정을 수행함
SW 연계 프로그램	1식	o 대체되는 장비의 제조사에서 제공하는 기존 측정장비 DB와의 연계 및 연동

Ⅲ. 규  격( * : 필수규격)

1. H/W 성능

1.1. 신호분석부

1.1.1. 주파수 범위	: 9㎑ ~ 26.5㎓ 이상

1.1.2. 주파수 분해능*	: 0.01㎐ 또는 12 bits 이상

1.1.3. 수신감도(DANL)*	: -150㏈m/Hz 이하

1.1.4. 분석대역폭	: 125㎒ 이상

1.1.5. 3차 혼변조	: 22㏈m(typ.) 이상

1.1.6. 스윕 포인트	: 3만개 이상

1.1.7. 정재파비(VSWR)*             : 2.0(typ.) 이하

1.1.8. Control Interface	: LAN, PCIe 등

1.1.9. 외부 출력                  : S, C, X, Ku, Ka 각 대역을 L-Band 주파수(대역)으로 출력

단일 장비 및 복수장비 또는 별도의 외부 출력 장비로 구성이 가능

1.2. 신호발생기

1.2.1. 주파수 범위*	: 100㎑ ~ 26.5㎓ 이상

1.2.2. 주파수 분해능*	: 0.001㎐

1.2.3. 주파수 경년변화	: ±1×10⁻⁷/year 이하

1.2.4. 최대출력	: +19㏈m 이상

1.2.5. 최소출력	: -100㏈m 이하

1.2.6. 레벨 분해능*	: 0.01㏈

1.2.7. 레벨 정확도*	: ±0.8㏈ (@0㏈m) 이하

1.2.8. 정재파비(VSWR)*              : 1.8(typ.) 이하

1.2.9. SSB 위상잡음	: -97㏈c/㎐ (@10㎓) 이하

1.2.10. 하모닉	: -55㏈c (@ 10㎓ CW mode, +10㏈m) 이하

1.2.11. Control Interface	: LAN

1.3. 백본스위치

1.3.1. 타입	: 스택형 또는 스태커블 메모리 및 프로세서형

1.3.2. 플래시 메모리	: 1GB 또는 동급성능 이상 제품

1.3.3. DRAM	: 1GB 또는 동급성능 이상 제품

1.3.4. 이더넷 포트	: 10/100/1000 이더넷 포트 48포트 이상

1.3.5. 전원	: 100VAC ~ 240VAC, 60㎐

※ 상기 성능ㆍ규격 동급 이상의 모델이나 제품을 공급할 수 있다.

1.4. 스위칭허브

1.4.1. CPU	: APM86392 600MHz 듀얼 코어 또는 ARM1176 이상

1.4.2. 플래시 메모리	: 1GB 또는 동급성능 이상 제품

1.4.3. DRAM	: 1GB 또는 동급성능 이상 제품

1.4.4. 이더넷 포트	: 10/100/1000 Base-Tx 포트 48포트 이상

1.4.5. 포워드 대역폭	: 108Gbps(포트당 2.25Gbps × 48포트)

1.4.6. 전원	: 100VAC ~ 240VAC, 60㎐

※ 상기 성능ㆍ규격 동급 이상의 모델이나 제품을 공급할 수 있다.

1.5.1. 프로세서	: 2.5GHz 이상
1.5.2. 메모리	: 4GB 이상
1.5.3. 하드디스크	: 160GB 이상
1.5.4. 소모전력	: 400W 이하
1.5.5. 모니터	: 제어기 1대당 1개 (22인치 이상)
1.5.6. 전원전압	: 220VAC ~ 240VAC, 60㎐
※ 모니터 브라켓(별도협의 제작) 및 측정장비 분석툴, 기존장비 연계 SW를 제공한다.

1.5. 제어기기